Endo-SPONGE® endoluminální vakuová terapie je miniinvazivní metoda ošetře­ní průsaku anastomózy v oblasti dolního rekta. Jedná se o zdravotnický prostředek.

**Indikace:**

* Průsak anastomózy po kolorektálním chirurgickém výkonu s anasto­mózou v oblasti malé pánve (extraperitoneální umístění)
* Průsak rektálního pahýlu po zákroku dle Hartmanna (extraperitoneální umístění)

V obou případech je metoda indikována v případě výskytu lokální pe­ritonitidy v oblasti malé pánve, lokálního abscesu, který lze zcela dré­novat a v případě výskytu lokálních zánětlivých reakcí v oblasti malé pánve.

**Kontraindikace:**

* maligní tumor,
* nekrotická tkáň/gangréna,
* neléčená osteomyelitida,
* umístění houbičky v těsné blízkosti cév, močového měchýře nebo kliček tenkého střeva,
* nedrénovatelné septické ložisko,
* poruchy srážení krve,
* léčba terapeutickými dávkami antikoagulačních léků,
* generalizovaná peritonitida.

**Rizika**

* zbylé části houbičky (vznik píštěle, reakce na cizí těleso, možné ope­rativní odstranění),
* eroze struktur sousedících s houbičkou (cévy, močový měchýř, tenké střevo, tlusté střevo atd.),
* poranění střevní stěny, vzácně perforace stěny,
* krvácení, vzácně závažné,
* poškození pláště endoskopu,
* poškození kabelů endoskopu v případě nadměrného ohýbání flexibilní­ho distálního konce uvnitř ztužovacího tubusu.

Varování:

* Při ořezávávání houbičky na míru mohou vzniknout částice a zbytky houbičky. Ořezávání (např. pomocí nůžek nebo skalpelu) musíte provádět v dostatečné vzdálenosti od pacienta a ve vhodném prostředí, kde vznik částic nevadí.
* Po oříznutí musíte odstranit veškeré zbytky a částice z povrchu houbičky, pečlivě je sesbírat a

zlikvidovat běžným způsobem.

* Během ořezávání dejte pozor, aby nevznikly žádné ostré hrany nebo hroty, a v případě potřeby je zahlaďte, jinak by mohly být při vyjmutí houbičky snadno odtrženy.
* Při ořezávání houbičky neřezejte dovnitř houbičky nebo do drenážní trubice. Při zkracování délky houbičky zkraťte také drenážní trubici. Houbička musí přesahovat konec drenážní trubice minimálně 5 mm.
* Všechny položky jsou na jedno použití.
* Používejte pouze položky v neporušeném obalu.
* Doba zavedení houbičky se určuje podle místní klinické situace. V případě rozsáhlých infekcí

lze indikovat výměnu po 24 hodinách.

* Houbička nesmí být ponechána v ráně déle než 72 hodin kvůli riziku prorůstání granulační tkáně do houbičky.
* Před použitím houbičky Endo-SPONGE® použijte vhodné zobrazovací metody pro místo rány, aby byla vyloučena přítomnost abscesu léčitelného pouze chirurgicky nebo invazivně.

Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Surgical S.A., se sídlem na adrese Carretera de Terrassa 121 Rubí, 08191, Španělsko.

**Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích**

**spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.**